Directives en cas de mauvais fonctionnement 
de l’incubateur à plaquettes

- Arrêter l’alarme.

- Lire la température sur le dispositif d’enregistrement continu et sur le thermomètre interne et la noter.

- Si la température de l’incubateur n’est pas dans l’éventail acceptable (donc  20 oC ou 
 24 oC) :

- Déterminer la cause du déclenchement de l’alarme : porte ouverte ou mauvais fonctionnement.

- Si la porte était ouverte, passer à l’étape 4.

- En cas de soupçon de mauvais fonctionnement de l'incubateur, passer à l'étape 5.

- Si la porte était ouverte :

- Fermer la porte et en limiter l’ouverture au minimum.

- Régler une minuterie à 15 minutes

- Vérifier la température de l’incubateur au bout de 15 minutes.

- Si la température revient entre 20 et 24 oC, inscrire la date et la mesure corrective prise sur le formulaire CAQ.005F3

- Si la température ne revient pas entre 20 et 24 oC, retirer toutes les plaquettes et les entreposer à un endroit provisoire. Passer à l’étape 5.

- Si l’incubateur ne fonctionne pas bien (c.-à-d. ne garde pas la température entre 20 et 24 oC et que la porte ne semble pas être restée ouverte) :

- Retirer l’agitateur de l’incubateur (ou les plaquettes de l’agitateur, si celui-ci ne peut être ôté)

- Envoyer les plaquettes à un autre établissement, si elles ne sont pas requises pour un patient particulier

- Si les plaquettes sont requises et qu’il n’y a pas d’incubateur provisoire, on peut les entreposer sur un agitateur à température ambiante (entre 20 et 24 oC). Noter la température de l’endroit aux quatre heures.

- Appeler le Service d'entretien tout de suite après avoir mis les plaquettes en sécurité ou dès que possible.

- S’il y a une alarme hors site qui n’a suscité aucune réaction, en déterminer la raison.

- Inscrire la mesure corrective sur le formulaire CAQ.005F3.

- Présenter le formulaire de mesures correctives à un superviseur.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D’URGENCE

Superviseur : ________________  Service d’entretien : _________________