1. **Principe**

Conformément aux normes et aux exigences d’accréditation, l’équipement du Laboratoire de médecine transfusionnelle (LMT) doit être régulièrement nettoyé et maintenu en bon état de fonctionnement.

1. **Portée et politiques connexes**
	1. Les congélateurs seront décongelés au besoin ou conformément aux directives du fabricant.
	2. L’équipement sans dégivrage ou dont le dégivrage est automatique n’a pas besoin d’être décongelé, à moins de problème de fonctionnement.
2. **Échantillons - S.O.**
3. **Matériel**

**Équipement**: congélateur

**Fournitures :** seaux

 désinfectant non corrosif

 gants de protection

 serviettes

 registre de température et de nettoyage quotidien – congélateurs (CAQ.002F2)

1. **Contrôle de la qualité — S.O.**
2. **Procédure**
	1. Retirer du congélateur tous les produits, réactifs et tissus, puis les placer dans un autre congélateur dont la température est appropriée.
	2. Ouvrir les portes. Voir les remarques 8.1 et 8.2.
	3. Placer des seaux d'eau chaude du robinet sur les tablettes ou le fond du congélateur pour accélérer la décongélation; placer dans le congélateur un grand nombre de serviettes pour absorber l'eau au fur et à mesure que la glace fond, en remplaçant les serviettes au besoin. (On peut aussi enlever délicatement la glace pour accélérer le processus). Bien essuyer.
	4. Laver toute tache ou tout dépôt avec un désinfectant non corrosif, puis essuyer l’intérieur et l’extérieur avec un linge humide et un désinfectant non corrosif. Porter des gants pour se protéger les mains.
	5. Fermer la porte du congélateur.
	6. Lorsque la température est revenue au niveau approprié et stable depuis au moins une heure, replacer le contenu dans le congélateur le plus rapidement possible.
	7. Inscrire que le nettoyage a été fait sur le formulaire de contrôle de la qualité CAQ.002F2.
3. **Documentation – S.O.**
4. **Remarques**
	1. Avant de commencer la procédure, informer l’endroit hors site que l’alarme pourrait se déclencher à cause du nettoyage.
	2. S’il y a un registre des températures, faire un commentaire sur ce document pour noter que le nettoyage est en cours et que les produits ont été retirés du congélateur.
	3. Faire un autre commentaire écrit quand les produits sont replacés dans le congélateur.
5. **Références**

9.1 IQMH Requirements and Guidance Information (décembre 2013), version 6; IV.

**10.0 Suivi des révisions**

|  |  |
| --- | --- |
| **Date de la révision** | **Résumé des changements** |
| 1er septembre 2015 | * Changement du nom du manuel
* Intégration de la procédure CAQ.018 pour éviter la duplication
* Révision du libellé de la section 8.1 pour inclure : « avant de commencer la procédure ».
* Mise à jour des références
 |